ЭЛЕКТРОДЫ СТЕКЛЯННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07,

ЭСЛ-63-07СР, ЭСЛ-45-11, ЭСЛ-15-11 для измерения рН

Электроды   ЭСЛ-43-07,   ЭСЛ-43-07СР,   ЭСЛ-63-07,

ЭСЛ-63-07СР – общего назначения;

электроды   ЭСЛ-45-11,   ЭСЛ-15-11   –   малогабаритные электроды  без  кабеля  со  специальным  разъемом  для

подключения.

Все  электроды  запаянной  конструкции  с  высокой стабильностью  параметров.  Электростатический  экран

защищает электроды от внешних электрических полей.

Предназначены	для	измерения	величины	pH	в лабораторных условиях.

Применение

Электроды	ЭСЛ-43-07СР,	ЭСЛ-63-07СР	могут

использоваться   для   работы   с   приборами   И-160,   И-

160МП,	рН-150М,	рН-150МП,	рХ-150МП	и	др.;

электроды	ЭСЛ-43-07,	ЭСЛ-63–7	–	для	работы	с приборами рН-121, рН-340, рН-262, ЭВ-74, И-130.

Для подключения электродов ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-63-07 к

приборам И-160 и др. можно использовать адаптер

5М6.607.010, который выпускает завод.

ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-63-07

ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07СР

ЭСЛ-45-11, ЭСЛ-15-11

Электроды ЭСЛ-45-11, ЭСЛ-15-11 могут использоваться для работы с приборами И-102, рН-125, рН-150, рН-

150М, рН-150МП, в том числе в хлебопекарной и мясной промышленности

Технические характеристики

| Параметр | ЭСЛ-43-07 ЭСЛ-43-07СР | ЭСЛ-63-07 ЭСЛ-63-07СР | ЭСЛ-45-11 | ЭСЛ-15-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения рН при 25 ºС | 0 … 12 рН | 0 … 14 рН | 0 … 12 рН | 0 … 14 рН |
| Температура анализируемой среды | 0 … 40 °С | 25 … 100 °С | 0 … 40 °С | 25 … 100 °С |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |  |  |
| Координаты изопотенциальной точки | рНи = 7 рН, Еи = -25 мВ |  | рНи = 4,25 рН, Еи = -25 мВ |  |
| Электрическое сопротивление при 20 °С, Мом | (50 ± 40) | (500 ± 250) | (50 ± 40) | (500 ± 250) |
| Индикаторная часть электрода | Специальное стекло |  |  |  |
| Габаритные размеры электрода, не более - диаметр погружной части электрода - длина электрода - кабель, длина | 12 мм 160 мм 1000 мм |  | 8,25 мм 130 мм нет |  |
| Разъем | №3 – ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-63-07 |  | Специальный |  |
|  | №7 – ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63- 07СР |  |  |  |

ЭЛЕКТРОДЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭСП-01-14, ЭСП-04-14, ЭСП-31-06

для измерения рН

ЭСП-01-14, ЭСП-04-14 и ЭСП-31-06 – промышленные электроды запаянной конструкции общего назначения с высокой стабильностью параметров. ЭСП-31-06 изготавливается с электростатическим экраном.

ЭСП-04-14 используется при нормальных температурах, ЭСП-01-14 – при повышенных до 100

ºС, ЭСП-31-06 – при высоких до 150 ºС.

Электроды ЭСП-01-14, ЭСП-04-14 выпускаются с   тремя   координатами   изопотенциальной   точки.

Вывод  для  подсоединения  к  арматуре  (прибору), может   быть   выполнен   как   из   провода,   так   и

экранированного кабеля.

ЭСП-01-14, ЭСП-04-14

ЭСП-31-06

Технические характеристики

Параметр/ Parameter	ЭСП-01-14	ЭСП-04-14	ЭСП-31-06

Диапазон измерения рН	0 … 14 рН

25 ºС

0 … 12 рН

25 ºС

0 … 11 рН

80 ºС

Температура анализируемой

среды	25 … 100 ºС

Давление анализируемой среды, Мпа

0 … 40 ºС	70 … 150 ºС

-0,09 … +0,6	1,2 Мпа

рНи = 4,25 рН, Еи=-25 мВ (шифр 4)

рНи = 4,25 рН,

Еи = -25 мВ (шифр 4)

Координаты изопотенциальной

рНи

= 7 рН, Еи

= -50 мВ

рНи

= 7,2 рН,

рНи = 1,5 рН,

точки (шифр)

Электрическое сопротивление, Мом

(шифр 7)

рНи = 10 рН, Еи = -25 мВ/mV

(шифр 10)

(500 ± 250)

20 ºС

Еи = -20 мВ (шифр 7)

рНи = 10 рН,

Еи = -25 мВ (шифр 10)

(50 ± 40)

20 ºС

Еи = -57 мВ

от 5 до 50

70 ºС

Индикаторная часть электрода	Специальное стекло

Габаритные размеры электрода, не более:

- диаметр погружной части

электрода

- длина электрода

- выводной проводник, длина

12 мм	12 мм

155 мм	160 мм

Для ЭСП-01-14, ЭСП-04-14 – провод или кабель от 200 до 3000 мм, для

ЭСП-31-06 – экранированный провод от 200 до 3000 мм (необходимая длина оговаривается в заказе)

Разъем	№2 – для провода, №1 – для кабеля	№1

ЭЛЕКТРОД СТЕКЛЯННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭСП-12-14

ЭСП-12-14– промышленный электрод запаянной конструкции с высокой стабильностью параметров. Предназначен для использования в кислых средах с величиной рН от -0,5 до 12 рН при 25 ºС. Электрод позволяет производить измерение рН в растворах с содержанием серной кислоты до  3 моль/кг Н2О.

Выпускается с двумя координатами

изопотенциальной точки. Вывод для подсоединения к арматуре (прибору), может быть выполнен как из провода, так и экранированного кабеля.

ЭСП-12-14

Колпачок электрода выполнен заподлицо со стеклянным корпусом для возможности установки в арматуру

(погружную или магистральную).

Технические характеристики

| Параметр | ЭСП-12-14 |
| --- | --- |
| Предельные значения линейного диапазона водородной характеристики | -0,5 … 12 рН 25 ºС, 0 … 9 рН 80 ºС |
| Температура анализируемой среды | 5 … 80 ºС |
| Отклонение водородной характеристики от линейности при предельных значениях рН, не более | ± 0,2 рН |
| Давление анализируемой среды, Мпа | -0,09 … +0,6 |
| Координаты изопотенциальной точки (шифр) | рНи = 4,25 рН, Еи = -25 мВ (шифр 4) |
|  | рНи = 7,0 рН, Еи = -25 мВ (шифр 7) |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС, Мом | (50 ± 40) |
| Индикаторная часть электрода | Специальное стекло |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - выводной проводник, длина -масса электрода | 12 мм 155 мм провод или кабель до 200 до 3000 мм (необходимая длина оговаривается в заказе). 70 г. |
| Разъем | №2 – для провода, №1 – для кабеля |

ЭЛЕКТРОДЫ СТЕКЛЯННЫЕ 5М2.840.019 и 5М2.840.074

Электрод 5М2.840.019 предназначен для работы в качестве индикаторного в экспресс – анализаторах на углерод АН-7529, АН-7529М, АН-7560, АН-7560М при определении содержания углерода в сталях и сплавах методом

автоматического кулонометрического титрования по величине рН.

Электрод 5М2.840.074 предназначен для работы в качестве индикаторного в экспресс – анализаторах на серу АС-7932, АС-7932М при

определении массовой доли серы в сталях, чугунах, а также в сплавах методом

автоматического кулонометрического титрования по величине рН.

5М2.840.019

5М2.840.074

Технические характеристики

| Параметр | 5М2.840.019 | 5М2.840.074 |
| --- | --- | --- |
| Температура анализируемой среды | 10 … 50 °С |  |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |
| Электрическое сопротивление при 20 °С, Мом | (400 ± 200) | (200 ± 100) |
| Индикаторная часть электрода | Специальное стекло |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода | 7 мм 160 мм | 7 мм 165 мм |
| Разъем | № 6 |  |

ЭЛЕКТРОДЫ СТЕКЛЯННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАБРАТОРНЫЕ ЭСКЛ-08М,  ЭСКЛ-08М.1 для измерения рН

Электроды ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1 предназначены для измерения величины pH в лабораторных условиях (без использования электродов сравнения).

Комбинированные лабораторные электроды ЭСКЛ-

08М, ЭСКЛ-08М.1 – общего назначения со встроенным одноключевым электродом сравнения.

Применение

ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1

Электроды могут использоваться для работы с приборами И-160, И-160МП, рН-150М, рН-150МП, рХ-

150МП и др.

Электроды  можно  использовать  при  проведении  анализов  с  использованием  магнитной  мешалки  и потенциометрическом титровании.

Технические характеристики

| Параметр | ЭСКЛ-08М | ЭСКЛ-08М.1 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения рН при 25 ºС | 0 …12 рН |  |
| Температура анализируемой среды | 0 … 50 ºС |  |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |
| Координаты изопотенциальной точки | рНи = 7 рН, Еи = -25 мВ | рНи = 4,25 рН, Еи = -25 мВ |
| Электрическое сопротивление измерительного электрода при 20 ºС | (50 ± 40) Мом |  |
| Электрическое сопротивление вспомогательного электрода при 20 ºС, не более | 20 кОм |  |
| Скорость истечения раствора КСl через электролитический ключ | 0,3 … 3,5 мл в сутки |  |
| Индикаторная часть измерительного электрода | Специальное стекло |  |
| Система электрода сравнения | Аg/АgСl + КСl |  |
| Электролит электрода сравнения | Насыщенный раствор КСl |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода (с выступающим электролитическим ключом) - длина электрода - кабель, длина | 20 мм 175 мм 1000 мм |  |
| Разъем | №7 |  |

ИОНОСЕЛЕКТИВННЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЭСЛ-51-07,

ЭСЛ-51-07СР для измерения рNa, pAg

Электроды ЭСЛ-51-07, ЭСЛ-51-07СР – общего назначения, предназначены для измерения активной концентрации ионов натрия (Na+) или серебра (Ag+) в растворе.

Электроды запаянной конструкции с высокой стабильностью параметров. Электростатический экран защищает электроды от внешних электрических полей.

Применение

Электрод ЭСЛ-51-07СР может использоваться для

работы с приборами И-160, И-160МП, рХ-150МП и др.

ЭСЛ-51-07

ЭСЛ-51-07СР

Электрод ЭСЛ-51-07 может использоваться для

работы с приборами ЭВ-74, И-130 и др.

Для   подключения   электродов   ЭСЛ-51-07   к   приборам   И-160   и   др.   можно   использовать   адаптер

5М6.607.010, который выпускает завод.

Технические характеристики

| Параметр | ЭСЛ-51-07 | ЭСЛ-51-07CР |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения рNa при 25 ºС | -0,5 … 4 рNa |  |
| Диапазон измерения рAg при 25 ºС | 0,3 … 5,0 рAg |  |
| Температура анализируемой среды | 0 … 100 ºС |  |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |
| Координаты изопотенциальной точки: для pNa для pAg | pNaи = 2,9 pNa, Eи = - 20 мВ pAgи = 2,9 pAg, Eи = +265 мВ |  |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | 20 … 200 Мом |  |
| Индикаторная часть электрода | Специальное стекло |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - кабель, длина | 12 мм 160 мм 1000 мм |  |
| Разъем | №3 | №7 |

ИОНОСЕЛЕКТИВННЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭС-10-07 для измерения рNa

Электрод ЭС-10-07 предназначен для измерения активной концентрации ионов натрия в химически обессоленной воде и конденсате пара котлов высокого давления и рассчитан на работу с приборами типа рNa-201, рNа-205.

Электрод запаянной конструкции с высокой стабильностью параметров. Электростатический

экран защищает электрод от внешних электрических

полей.

Колпачок электрода выполнен заподлицо со стеклянным корпусом.

ЭС-10-07

Технические характеристики

| Параметр | ЭС-10-07 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения рNa при 25 ºС | -0,5 … 7,5 рNa |
| Температура анализируемой среды | 10 … 100 ºС |
| Координаты изопотенциальной точки (для диапазона pNa: от -0,5 до +3 pNa) | pNaи = 3 pNa, Eи = - 22,5 мВ |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | от 150 до 450 Мом |
| Индикаторная часть электрода | Специальное стекло |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - кабель, длина | 12 мм 160 мм 400 мм |
| Разъем | №7 |

АРГЕНТИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭА-2 для измерения pS и СУЛЬФИДСЕРЕБРЯНЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭСС-01 для измерения pAg и концентрации ионов серы S2-

Электрод ЭА-2 предназначен для измерения активной концентрации сульфидных ионов. Может применяться при автоматическом контроле концентрации сульфидных ионов.

Электрод ЭСС-01 предназначен для определения концентрации сульфид-иона, а так же для измерения

активности	ионов	серебра.	Используется	как	в

лабораторных,  так  и  в  промышленных  условиях,  в том  числе  для  определения  концентрации  сульфид-

иона в сульфатных щелоках целлюлозно-бумажного

производства.

ЭА-2

ЭСС-01

Применение

Электроды могут использоваться для работы с приборами ЭВ-74, И-130, для установки в арматуру типа ДПг-

4М, ДМ-5М, электрод ЭА-2 – для СЦ-2. Для подключения электродов к приборам типа И-160 можно использовать адаптер 5М6.607.010 со штекером 5М5.282.004 (выпускаются заводом).

Технические характеристики

| Параметр | ЭА-2 | ЭСС-01 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения концентрации S2- | 1 … 18,5 pS | 0,32 … 32 г/л. |
| Температура анализируемой среды при определении S2- | 0 … 60 ºС | 20 … 90 ºС |
| Диапазон измерения pAg | - | 0,4 … 5 pAg |
| Температура анализируемой среды при определении pAg | - | От 5 … 50 ºС |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | Не более 15 кОм | - |
| Индикаторная часть электрода | Мембрана из Ag2S | Сульфидсеребряное покрытие на стекле |
| Материал корпуса | Поливинилхлорид | Стекло |
| Габаритные размеры электрода, не более - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина (необходимая длина оговаривается в заказе) | 12 мм 155 мм 200 … 3000 мм | 12 мм 155 мм 2000 мм |
| Разъем | №2 |  |

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЭМ-I-01, ЭМ-I-01СР, ЭM-CN-01,

ЭM-CN-01СР

Электроды ЭМ-I-01, ЭМ-I-01СР ЭМ-CN-01, ЭМ-CN-

01СР одинаковы по своему устройству: у них одна и та же чувствительная мембрана,  внутренняя заливка и

внутренний токоотводящий полуэлемент. Любой из этих электродов в присутствии ионов I– в растворе работает как йодидный, в присутствии ионов CN– – как цианидный. В случае наличия в растворе обоих ионов (I–  и CN–) каждый из этих электродов измеряет их суммарную активную концентрацию.

ЭМ-I-01, ЭМ-CN-01

ЭМ-I-01СР, ЭМ-CN-01СР

Применение

Электроды предназначены для использования в

лабораторной практике и в промышленных условиях. Могут применяться в химической и золотодобывающей промышленности, при анализе и очистке сточных вод гальванических цехов.

Электроды ЭМ-I-01СР и ЭМ-CN-01СР предназначены для подключения к выпускаемым заводом приборам типа И-160, И-160МП, рХ-150МП, электроды ЭМ-I-01, ЭМ-CN-01 – к прибору СЦ-2, арматуре типа ДПг-4М,

ДМ-5М и др. и выпускаемым ранее приборам ЭВ-74, И-130. Для подключения электродов ЭМ-I-01, ЭМ-CN-01 к

приборам  И-160  и  др.  можно  использовать  адаптер  5М6.607.010  со  штекером  5М5.282.004  (выпускаются заводом).

Технические характеристики

| Параметр | ЭМ-I- 01 | ЭМ-I- 01CР |  | ЭМ-CN- 01 | ЭМ-CN-01CР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения при 25 ºС | 1 … 5 рI |  |  | 1 … 5 рCN |  |
| Температура анализируемой среды | 5 … 50 ºС |  |  |  |  |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |  |  |  |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | 0,03 … 1,5 Мом |  |  |  |  |
| Индикаторная часть электрода | Мембрана из AgI |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Полистирол |  |  |  |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода(оговаривается в заказе) - провод, длина | 12 мм 130 мм 200 … 3000 мм |  |  |  |  |
| Разъем | № 2 | №7 | №2 |  | №7 |

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЭМ-Cl-01, ЭМ-Cl-01СР

Электроды ЭМ-Cl-01,ЭМ-Cl-01СР предназначены для измерения активной концентрации ионов CI-.

Применение

Электроды	ЭМ-Cl-01,	ЭМ-Cl-01СР	могут

применяться как в лабораторных, так и в промышленных         условиях:         в         химической

промышленности    при    контроле    технологических

процессов, при анализе и очистке сточных вод гальванических цехов, в научных исследованиях, медицине.

ЭМ-Cl-01

ЭМ-Cl-01CР

Электрод  ЭМ-Cl-01СР  предназначен  для  подключения  к  выпускаемым  заводом  приборам  типа  И-160, И-160МП, рХ-150МП, электрод ЭМ-Cl-01– к арматуре типа ДПг-4М, ДМ-5М и др. и выпускаемым ранее приборам ЭВ-74, И-130.

Для подключения электрода ЭМ-Cl-01 к приборам И-160 и др. можно использовать адаптер 5М6.607.010 со штекером 5М5.282.004 (выпускаются заводом).

Технические характеристики

| Параметр | ЭМ-Cl-01 | ЭМ-Cl-01CР |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения при 25 ºС | 0,22 … 3,5 рCl |  |
| Температура анализируемой среды | 5 … 50 ºС |  |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | 0,01 … 0,5 Мом |  |
| Индикаторная часть электрода | Мембрана из АgСl + Ag2S |  |
| Материал корпуса | Полистирол |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина (оговаривается в заказе) | 12 мм 130 мм 200 … 3000 мм |  |
| Разъем | №2 | №7 |

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЭМ-NO3-07, ЭМ-NO3-07СР

3

Электроды ЭМ-NO3-07, ЭМ-NO3-07СР предназначены для измерения активности нитратных ионов NO –.

Применение

Электроды ЭМ-NO3-07, ЭМ-NO3-07СР

предназначены для анализа почв, продукции

растениеводства, пищевой промышленности, могут быть использованы в лабораторной практике в

различных отраслях промышленности, биологии,

медицине, охране окружающей среды.

Электрод ЭМ-NO3-07СР может использоваться для работы с приборами И-160, И-160МП, рХ-

150МП, рNO3-07, электрод ЭМ-NО3-07 – с приборами ЭВ-74, И-130.

Для подключения электрода ЭМ-NO3-07 к приборам

ЭМ-NO3-07

ЭМ- NO3-07СР

И-160 и др. можно использовать адаптер 5М6.607.010 со штекером 5М5.282.004 (выпускаются заводом).

Технические характеристики

| Параметр | ЭМ-NО3-07 | ЭМ-NO3-07СР |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения при 25 ºС | 0,35 … 4,7 рNO3 |  |
| Температура анализируемой среды | 5 … 50 ºС |  |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | 50 … 1000 |  |
| Индикаторная часть электрода | Пленка |  |
| Материал корпуса | Поливинилхлорид |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина (необходимая длина оговаривается в заказе) | 12,5 мм 135 мм 200 … 3000 мм |  |
| Разъем | №2 | №7 |

РЕДОКСМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЭПВ-1,

ЭПВ-1СР и ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭПЛ-02

Электроды ЭПВ-1, ЭПВ-1СР – промышленно- лабораторные общего назначения, ЭПЛ-02 – малогабаритный лабораторный. Предназначены для измерения окислительно-восстановительных потенциалов. В обратимых окислительно- восстановительных системах позволяют проводить определение концентрации компонентов до 10-5н.

Электроды имеют ограничения по шкале окислительных потенциалов, прежде всего в области

сред с низкими окислительными потенциалами из-за обратимой системы (Н2/Н+) на платине. В сравнении с электродом ЭТП-02 имеют меньшую чувствительность к примесям и больший срок службы, в особенности при  повышенных  температурах  и  в  средах, содержащих твердые частицы.

ЭПВ-1

ЭПВ-1СР

ЭПЛ-02

Применение

ЭПВ-1СР предназначен для подключения к выпускаемым заводом приборам типа И-160, И-160МП, рН-150М,

рН-150МП, рХ-150МП,	ЭПВ-1 – для подключения к арматуре типа ДПг-4М, ДМ-5М и ранее выпускаемым заводом приборам типа рН-340, рН-121, рН-262, ЭВ-74, И-130, ЭПЛ-02 – к И-102, рН-125, рН-150, рН-150М.

Для подключения электрода ЭПВ-1 к приборам типа И-160 и др. можно использовать адаптер 5М6.607.010 со

штекером 5М5.282.004 (выпускаются заводом).

Технические характеристики

| Параметр | ЭПВ-1 | ЭПВ-1CР | ЭПЛ-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура анализируемой среды | 0 … 150 ºС |  | 0 … 100 ºС |
| Давление анализируемой среды | До 1,2 Мпа |  | Атм. |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | Не более 1 Ом |  |  |
| Индикаторная часть электрода | Платина |  |  |
| Материал корпуса | Стекло |  |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина (оговаривается в заказе) | 12 мм 155 мм 150 … 3000 мм |  | 8,25 мм 130 мм нет |
| Разъем | №2 | №7 | Специальный |

РЕДОКСМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭТП-02

Электрод ЭТП-02 предназначен для измерения окислительных потенциалов в термодинамических неустойчивых системах (например, при отбелке целлюлозы перекисью водорода).

ЭТП-02

Электрод обладает высокой чувствительностью и малой поляризуемостью за счет того, что индикаторная часть выполнена из мелкодисперсной платины. Это позволяет в ряде случаев проводить измерения в малобуферных растворах редокс-систем. Высокая чувствительность электрода из-за активности мелкодисперсной платины к газообразному водороду и кислороду, а также ядам (соединениям серы, мышьяка, ртути) ограничивает его использование в разбавленных растворах и растворах, содержащих газообразные водород и кислород, каталитические яды.

Применение

Электрод предназначен для подключения к ранее выпускаемым заводом приборам типа рН-340, рН-121, рН-

262, ЭВ-74, И-130.

Для подключения к приборам типа И-160 и др. можно использовать адаптер 5М6.607.010 со штекером

5М5.282.004 (выпускаются заводом).

Технические характеристики

| Параметр / Parameters | ЭТП-02 |
| --- | --- |
| Температура анализируемой среды | 0 … 100 ºС |
| Давление анализируемой среды | Атм. |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | Не более 1 кОм |
| Индикаторная часть электрода | Мелкодисперсная платина |
| Материал корпуса | Стекло |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина | 12 мм 155 мм 1000 мм |
| Разъем | №2 |

РЕДОКСМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОД ЭО-01

Электрод   ЭО-01   предназначен   для   измерения окислительных потенциалов жидких сред.

Электрод	изготовлен	с	использованием

специального   электродного   стекла,   обладающего электронной проводимостью.

Электрод позволяет производить измерения в

растворах со слабо выраженными окислительно-

ЭО-01

восстановительными свойствами (в растворах с относительно низкой буферной емкостью).

В отличие от электродов из благородных металлов ЭО-01 не отравляется каталитическими ядами (Н2S, As, CN– и др.), не катализирует взаимодействие газообразных О2 и Н2 с исследуемыми редокс системами, вследствие чего возможны измерения окислительного потенциала в аэрируемых системах.

Применение	.

Электрод ЭО-01 может быть использован в качестве индикатора окислительного потенциала взамен

платиновых  электродов  в  диапазоне  величин  pH  от  3  до  11  pH  при  прямых  потенциометрических измерениях от 0 до 11 рН при потенциометрическом титровании.

Электрод предназначен для подключения к СХ-2, арматуре типа ДПг-4М, ДМ-5М и ранее выпускаемым

заводом приборам типа рН-340, рН-121, рН-262, ЭВ-74, И-130. Для подключения электрода ЭО-01 к приборам типа И-160 и др. можно использовать адаптер 5М6.607.010 со штекером 5М5.282.004 (выпускаются заводом).

Технические характеристики

| Параметр | ЭО-01 |
| --- | --- |
| Температура анализируемой среды | 0 … 60 ºС при прямых измерениях, 0 … 90 ºС при потенциометрическом титровании |
| Давление анализируемой среды | Атм. |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС, кОм | 30 … 5000 |
| Индикаторная часть электрода | Специальное стекло |
| Материал корпуса | Стекло |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина (оговаривается в заказе) | 12 мм 155 мм 200 … 3000 мм |
| Разъем | №2 |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЭВЛ-1М3.1, ЭВЛ-1М4

Электроды ЭВЛ-1М3.1, ЭВЛ-1М4 используются для создания опорного потенциала при работе с измерительными электродами при потенциометрических измерениях.

Применение

Электрод ЭВЛ-1М3.1 предназначен для подключения

к приборам И-160, И-160МП, рН-150М, рН-150МП, pХ-

150МП, рNO3-07, рН-340, рН-121, рН-262, ЭВ-74, И-130.

ЭВЛ-1М3.1

ЭВЛ-1М4

Электрод ЭВЛ-1М4 предназначен для подключения к приборам И-102, pH-125, pH-150, pH-150М, pH-150МП,

ПУ-1.

Если вытекающий из электродов раствор КСl является мешающим (например, для измерения ионов Cl –), то наш   завод   выпускает:   специальный   электролитический   ключ   1Е5.184.412   для   электрода   ЭВЛ-1М3.1   и

электролитическую ячейку 1Е5.184.307 для электрода ЭВЛ-1М4.

Конструкция ключа (ячейки) практически исключает попадание в исследуемые растворы хлористого калия, вытекающего из электродов ЭВЛ-1М3.1, ЭВЛ-1М4. Эти ключи (ячейки) очень просто отмыть от заливаемого в

них   раствора   и   можно   использовать   для   многих   вспомогательных   электродов.   При   таких   измерениях

измерительный электрод помещается в стакан с анализируемым раствором непосредственно, а вспомогательный электрод – через электролитический ключ (ячейку). Тип раствора, заливаемого при этом в электролитический

ключ (ячейку), определяется указаниями в ЭД на измерительные электроды или исследователем.

Технические характеристики

| Параметр | ЭВЛ-1М3.1 | ЭВЛ-1М4 |
| --- | --- | --- |
| Температура анализируемой среды | 0 … 100 ºС |  |
| Давление анализируемой среды | Атм. |  |
| Электрическое сопротивление при 0 ºС | Не более 20 кОм |  |
| Потенциал электрода относительно нормального водородного электрода при 20 ºС, мВ | 201 ± 3 |  |
| Температурный коэффициент потенциала электрода, не более, мВ/ ºС | ± 0,25 |  |
| Скорость истечения раствора КСl через электролитический ключ | 0,3 … 3,5 мл в сутки |  |
| Система электрода сравнения | Ag/AgCl + КСl |  |
| Электролит электрода сравнения | Насыщенный раствор КСl |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина | 12 мм 150 мм 1000 мм | 8,25 мм 130 мм нет |
| Разъем | №4 | Специальный |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЭВП-08, ЭХСВ-1

Электрод ЭВП-08 предназначен для создания опорного потенциала  при  работе  с  измерительными  электродами при потенциометрических измерениях.

Электрод ЭХСВ-1 предназначен для использования в качестве потенциалообразующего полуэлемента хлорсеребряного насыщенного выносного проточного электрода по ГОСТ 16286.

ЭВП-08

ЭХСВ-1

Применение

Электрод ЭВП-08 применяется для установки в СЦ-2, СХ-2, арматуру типа ДПг-4М, ДМ-5М без давления,

электрод ЭХСВ-1 – для установки в СЦ-2, СХ-2,  арматуру типа ДПг-4М, ДМ-5М с давлением.

Технические характеристики

| Параметр | ЭВП-08 | ЭХСВ-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура анализируемой среды | 0 … 100 ºС | - |  |
| Температура окружающей среды | - | 0 … 60 ºС |  |
| Давление анализируемой среды | 0 … 0,025 | - |  |
| Электрическое сопротивление | Не более 20 кОм при 0 ºС | Не более 5 кОм при 20 ºС |  |
| Потенциал электрода относительно нормального водородного электрода при 20 ºС, мВ | (201 ± 3) |  |  |
| Температурный коэффициент потенциала электрода, не более | ± 0,25 мВ/ºС |  |  |
| Система электрода сравнения | Ag/AgCl + КСl |  |  |
| Электролит электрода сравнения | Насыщенный раствор КСl |  |  |
| Габаритные размеры электрода, не более: - высота - диаметр - диаметр погружной части электрода - длина электрода - провод, длина (оговаривается в заказе) | - - 12 мм 150 мм 150 … 2500 мм |  | 35 мм 70 мм - - нет / none |
| Разъем | №2 |  | Специальный |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 5М2.840.072 и 5М2.840.020

Применение

Электроды  5М2.840.072  и  5М2.840.020

предназначены для создания опорного потенциала при работе с экспресс- анализаторами.

Электрод 5М2.840.072 предназначен для работы   с   АН-7529,   АН-7529М,   АН-7560, АН-7560М,  АС-7932,  АС-7932М,  электрод

5М2.840.020 – с АН-7529, АН-7560.

5М2.840.072,   5М2.840.020

Электрод 5М2.840.072 полностью заменяет электрод 5М2.840.020.

Технические характеристики

| Параметр | 5М2.840.072, 5М2.840.020 |
| --- | --- |
| Температура анализируемой среды | 10 … 50 ºС |
| Электрическое сопротивление при 10 ºС | Не более 20 кОм |
| Давление анализируемой среды | Атм. |
| Потенциал электрода относительно нормального водородного электрода при 20 ºС | (226 ± 5) мВ |
| Система электрода сравнения | Ag/AgCl |
| Электролит электрода сравнения | Специальный |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода | 7 мм 177 мм |
| Разъем | №6 |

ОБРАЗЦОВЫЙ ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ 2-го РАЗРЯДА ЭСО-01 по ГОСТ 17792-72

Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый  2-го  разряда  ЭСО-01  предназначен  для поверки промышленных и лабораторных электродов, используемых при потенциометрических измерениях.

ЭСО-01

Применение

Образцовый электрод может использоваться в организациях, аккредитованных на право поверки средств

измерений, научно-исследовательских учреждениях, метрологических лабораториях заводов.

Образцовый электрод на поверку в организации, аккредитованные на право поверки, представляет потребитель.

Технические характеристики

| Параметр | ЭСО-01 |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | 15 … 35 ºС |
| Электрическое сопротивление при 20 ºС | Не более 10 кОм |
| Потенциал электрода относительно нормального водородного электрода при 20 ºС | 199,5 … 204,5 мВ |
| Температурный коэффициент потенциала электрода | Не превышает минус 0,2 мВ/ºС |
| Нестабильность потенциала электрода | Не более 0,5 мВ |
| Система электрода сравнения | Ag/AgCl + КСl |
| Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина погружной части - длина электрода - провод, длина | 12,5 мм 80 мм 145 мм 1000 мм |
| Разъем | №4 |

Технические характеристики

ТЕРМОКОМПЕНСАТОРЫ

| Условное обозначение | Номинальное значение сопротивления при 20°С, Ом | Изображение | Назначение (наименование приборов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной ТКР-4 | 1400 |  | П-210, П-211, П-215, П-216, П-215М, П-215И |
| Автоматические |  |  |  |
| ТКА-4 | 1400 |  | рН-121 |
| ТКА-5 | 1410,5 (667,3, 743,2) |  | ЭВ-74 |
| ТКА-7 | 1400 |  | И-130, И-130М, И- 130.2М, И-130.2М.1 pNa-205 |
| ТКА-7.1 | 1400 |  | И-160 |
| ТКА-7.2 | 1400 |  | рН-150МП и рХ-150МП выпуска до мая 2008г. |
| ТКА-7.3 | 1400 |  | рН-150МП, рН-150 МП с держателем с ножевым устройством, рХ-150МП |
| ТКА-7.3.1 | 1400 |  | рН-150МП (с электодами ЭВЛ-1М4 и ЭСЛ-45-11) |
| ТКА-8М | 903,3 |  | рН-150М |
| ТКА-1000.1 | 1000,0 (при 0ºС) |  | И-160МП, И-160.1МП pNO -07 |
| ТКА-ЛМ-11 |  |  | рН-150 МП с держателем с ножевым устройством |